## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
DIGITALNI ORTOPAN ZA RTG SLUŽBU PEŠĆENICA
Redni broj | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Naznaka broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Visokofrekventni DC generator
2. | Veličina žarišta cijevi max. 0,5 mm
3. | Raspon napona generatora min. 60 kV - 70 kV
4. | Struja anode min. 3 do 7 mA
5. | Odabir parametara snimanja na uređaju putem ekrana osjetljivog na dodir
6. | Min. 3 svjetla za pozicioniranje pacijenta
7. | Fiksiranje glave pacijenta u min. 3 točke
8. | Digitalni CCD senzor, aktivne visine min. 145 mm
9. | Veličina pixela senzora max. 50 µm
10. | Vrijeme snimanja panoramske snimke odrasle osobe manje od 10 sekundi
11. | Povezivanje s računalom putem mrežnog sučelja
12. | Promjer rotacije c-luka < 850 mm
13. | Fiksiranje uređaja nosačem na zid
14. | Adekvatno PC računalo (min. 8 Gb RAM, min. 256 Gb SSD + 3 TB HDD), s pripadajući operativnim sustavom, te adekvatnim LED monitorom (min. 23,8“)
15. | Panoramsko snimanje odrasli
16. | Panoramsko snimanje djeca
17. | Bitewing – snimka zagriza
18. | Snimanje otvorenih i zatvorenih TM zglobova
19. | Software za akviziciju i pohranjivanje snimaka pacijenata – trajna licenca
20. | Mogućnost zapisa snimaka pacijenta na CD/DVD/USB medij sa preglednikom
21. | Automatski prikaz i spremanje doze zračenja za svakog pacijenta
22. | DICOM Print, Store, Query/retrieve – trajna licenca
23. | Certifikat ISO 13485:2016 za ponuditelja i proizvođača
24. | Dostava, montaža, edukacija i puštanje u rad uključeni u cijenu
25. | Uz aparat dolaze upute za korištenje na engleskom i hrvatskom jeziku
26. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
27. | Novi, nekorišten uređaj, proizvodnja 2025. godina
28. | Jamstvo: minimalno 2 godine
NAPOMENA:
Ako iz kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti. Uz katalog ili proizvođački prospekt ili brošuru ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „Tehnička specifikacija“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka.
* Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo uređaj kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije iz priloga "Tehnička specifikacija".