## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
APARAT ZA HEMODIJALIZU (2 KOMADA)
RB | MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI | Naznaka broja stranice/a kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
APARAT ZA HEMODIJALIZU - HDF ON-LINE
1. | Aparat za hemodijalizu koji proizvodi ultra čisti dijalizat sa stabilnom temperaturom, konduktivitetom i tlakom, omogućava podešavanje parametara tijekom rada i ima ugrađen sigurnosni sustav za detektiranje krvi u dijalizatu, zraka u venskoj liniji, niskog nivoa u venskoj kapaljci. Aparat samostalno proizvodi ultra čistu nadomjesnu otopinu koja se koristi i za ispiranje filtera i linija.
• s LCD monitorom 15 “ u boji, visoke rezolucije (1024 x 768), s mogućnošću rotiranja, te izborom svih funkcija dodirom ikona na ekranu, korisničko sučelje na hrvatskom jeziku; • mogućnost bikarbonatne, acetatne i sekvencijalne hemodijalize, te on-line hemodijafiltracije; • mogućnost Single-Needle Cross-over tehnike jednoiglene hemodijalize, koja osigurava kontinuiran protok i tlak u dijalizatoru; • heparinska pumpa sa špricom; • mogućnost profiliranja 6 parametara: ultrafiltracije, bikarbonata, temperature, konačne vodljivosti i protoka dijalizata, te heparina; • aparat koristi demineraliziranu vodu u skladu s Pravilnikom za kvalitetu vode za potrebe hemodijalize HDNDT-a;
2. OPĆI ZAHTJEVI
2.1. | Mogućnost korištenja bikarbonata u otopini, bikarbonata u prahu
2.2. | Mogućnost promjene koncentracije natrija u dijalizatu
2.3. | Volumetrijska kontrola ultrafiltracije
2.4. | Kontinuirani protok dijalizata kroz filter
2.5. | Funkcija automatskog uključivanja i isključivanja aparata
2.6. | Ultrazvučni detektor zraka u krvnoj liniji
3. TRAŽENI PARAMETRI
3.1. | Priključak na struju 220 V / 50 Hz
3.2. | Potreban tlak vode od 0,5 – 6 bara
3.3. | Krvna pumpa od 50 – 600 ml/min
3.4. | Dva endotoksinska filtera za ultra čisti dijalizat, koji se mijenjaju nakon 150 postupaka dijalize
3.5. | Heparinska pumpa s programiranjem i mogućnosti korištenja šprica različitih volumena – područje podešavanja od 0,1 do 10 ml/h
3.6. | Protok dijalizata od 300 – 800 ml/min
3.7. | Temperaturno područje dijalizata od 33 - max. 40 ºC
3.8. | Ultrafiltracija u rasponu od 0 – 3000 ml/h
3.9. | Automatski program dezinfekcije (topla i hladna dezinfekcija, topla dezinfekcija limunskom kiselinom)
4. DODATNE KARAKTERISTIKE
4.1. | Kontinuirano praćenje i izračun koeficijenta kvalitete dijalize (Kt/V) tijekom dijalize, uz mogućnost korekcija u cilju postizanja željene razine kvalitete tretmana
4.2. | Mjerenje temperature, koncentracije i pada tlaka
4.3. | Podešavanje sigurnosnih granica
4.4. | Zaštitne funkcije tijekom pripreme dijalize i dezinfekcije: nadzor arterijskog i venskog tlaka u radu, transmembranskog tlaka, alarm vodljivosti, alarm temperature dijalizata, nadzor rada krvne pumpe, nadzor rada detektora krvi u dijalizatu, za dezinfekciju – provjera ventila da u povratu ne vuče dezinficijens – dvostruka zaštita: električna i svjetlosna kod povlačenja dijalizata
4.5. | Sustav automatskog mjerenja arterijskog krvnog tlaka
4.6. | Mogućnost jednostavne dogradnje sustava kontinuiranog neinvanzivnog monitoriranja krvnog tlaka
4.7. | Mogućnost ekonomičnog STAND-BY moda, protok dijalizata 0 ml/min (ušteda vode i koncentrata)
4.8. | Mogućnost jednostavne dogradnje sustava za kontinuirano podešavanje (korekciju) ultrafiltracije u ovisnosti o trenutnom krvnom tlaku bolesnika
4.9. | Mogućnost pohrane do 50 terapija na memorijsku karticu za svakog pacijenta pojedinačno
4.10. | Optimalno podešavanje parametara i povećanje sigurnosti sljedećeg tretmana dijalize analizom baze podataka svih prethodnih tretmana pohranjenih na memorijsku karticu za svakog pacijenta pojedinačno
4.11. | Osiguran servis u roku od 24 sata
4.12. | Osigurana trajna besplatna edukacija osoblja
4.13. | Besplatna nadogradnja software-a
4.14. | Uz aparat dolaze upute za korištenje na engleskom i hrvatskom jeziku
4.15. | Jamstvo minimalno 24 mjeseca
NAPOMENA: Ako iz kataloga, proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti. Uz katalog, proizvođački prospekt ili brošuru ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga, proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka.
* Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo uređaj za hemodijalizu kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije iz priloga "Minimalno zahtijevane funkcionalnosti".